## Foglio1
Caratteristiche tecniche di minima e quantitativi richiesti
| Articolo | Quantità Richiesta | CODICE | CND | REP
lotto 1 | FORNITURA BIENNALE CATETERI CON SENSORE DI PRESSIONE A FIBRA OTTICA PER CONTROPULSATORI AORTICI DI ULTIMA GENERAZIONE incorporato nella punta disponibili nelle versioni 30cc, 40cc e 50cc avente le seguenti caratteristiche: la velocità di trasmissione del segnale pressorio (mediamente 70msec in anticipo rispetto al segnale proveniente da un trasduttore tradizionale a colonna liquido) consente di mantenere gonfio il catetere per tutta la durata della diastole; il segnale di pressione arterioso è in tenpo reale; il segnale è privo di artefatti dovuti a spostamento (del trasduttore o del paziente), lavaggio, prelievi; sensore a fibra ottica per consetire ai contropulsatori con tecnologia WAVE di derivare l'onda di flusso a partire dal segnale di pressione e utilizzare questa per ottimizzare il punto di gonfiaggio del pallone, in particolar mdodo in presenza di aritmie; superficie dei palloncini ricoperta con rivestimento idrofilico per facilitare il passaggio del catetere nell'introduttore e per aumentare la bicompatibilità del prodotto all'interno del paziente, con minori complicazioni vascolari in corrispondenza del sito d'inserzione. La membrana dei cateteri è realizzata in Cardiothane II; corpo realizzato in poliuretano/nylon, compatibili con introduttori 8 Fr; sui cateteri è premontatao il dispositivio emostatico per l'uso senza introduttore (modalità sheathless) | 20