## Foglio1
ALL. 9 - Caratteristiche tecniche di minima e quantitativi richiesti
NOLEGGIO BIENNALE SISTEMA PER ATERECTOMIA ROTAZIONALE CON FORNITURA CATETERI E FRESE INTERSCAMBIABILI
Lotto | Articolo | Quantità Richiesta x 2 anni | CODICE | CND | REP | CIG
1 | CATETERI PREMONTATI lunghezza 135cm - diametri: 1.25mm - 1.50mm - 1.75mm - 2.00mm - 2.15mm - 2.25mm - 2.38mm - 2.50mm | 40 |  |  |  | B2679BB2DB
FRESE INTERSCAMBIABILI diametri: 1.25mm - 1.50mm - 1.75mm - 2.00mm - 2.15mm - 2.25mm - 2.38mm - 2.50mm - velocità di rotazione in base al diametro della fresa: - frese da 1.25 a 2.0 mm da 140.000 a 180.000 giri/min; - frese da 2.15 mm e oltre da 140.000 a 160.000 giri/min
| GUIDE: lunghezza guida 330 cm - lunghezza punta 2,2 - 2,8 cm - Diametro 014" (0.36mm) | 120
| ATEROTOMO ROTAZIONALE IN NOLEGGIO: - Dimensioni ridotte, minor ingombro complessivo e peso della console con la possibilità di posizionare la stessa verticalmente su un braccio per fleboclisi standard oppure appoggiata su un tavolo o su una superficie piana e rigida; - Ampio schermo LCD che permette una facile e rapida visualizzazione degli allarmi e degli indicatori di funzionamento; - Connessione tra dispsitivo di avanzamento e console semplificata. | 2