## Foglio1
Caratteristiche tecniche di minima e quantitativi richiesti
| Articolo | Quantità Richiesta | CODICE | CND | REP
Lotto 1 | SISTEMA CHIUSO PER LA MISURAZIONE DIURESI ORARIA: Caratteristiche di minima
| URINOMETRO: CONTENITORE IN MATERIALE PLASTICO RIGIDO DA 500ML CIRCA, TERMOSALDATO ERMETICAMENTE A TENUTA SUBACQUEA, A TRE CAMERE PER LA MISURAZIONE, CON SCALA GRADUATA DI LETTURA ANTI SCOLORITURA ESTREMAMENTE DETTTAGLIATA FINO A 500ML E CON PRECISIONE MILLIMETRICA ALMENO PER I PRIMO 40-50ML. PRECAMERA DI GOCCIOLAMENTO DI PASTEUR CON DISPOSITIVIO ANTISCHIUMA, FILTRO ANTIBATTERICO IDROREPELLENTE DI COMPENSAZIONE PRESSIONE INTERNA, VALVOLA ANTIREFLUSSO. IL SISTEMA DEVE INOLTRE ESSERE DOTATO DI ALMENO UN PUNTO DI PRELIEVO CAMPIONI STERILI. TUBO CONNETTORE DA 120 CM E/O 170 CM CA CON SERRATUBO. IL DISPOSITIVO DEVE POSSEDERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: - CAMERA DI GOCCIOLAMENTO CON VALVOLA ANTI-REFLUSSO INTEGRATA; - UNA VALVOLA A T CHE FACILITA LO SVUOTAMENTO DELLA SACCA DI RICAMBIO; - CORREDATO DI UN MICRO FILTRO RIVESTITO CON MEMBRANA IDROFOBICA E PROVVISTO DI PORI IN GRADO DI BLOCCARE FLUIDI E BATTERI, REGOLANDO AL CONTEMPO L'AERAZIONE DELLA SACCA; - LA PORTA PER IL CAMPIONAMENTO DEVE CONSENTIRE DI RACCOGLIERE CAMPIONI DI URINA UTILIZZANDO UNA SIRINGA SENZA AGO; - TOTALMENTE PRIVO DI LATTICE DI GOMMA NATURALE E PERCIO' SICURO SIA PER GLI SPECIALISTI CHE PER I PAZIENTI; IL SISTEMA DEVE ESSERE DOTATO DI UNA SACCA DI RICAMBIO DELLA CAPACITA' DI VOLUME DI 2000ML E DI UNA SINGOLA CAMERA GRADUATA, DAL VOLUME TOTALE DI 500ML. LA LUNGHEZZA DEL TUBO DI 150CM DEVE GARANTIRE LA MASSIMA FLESSIBILITA' DI POSIZIONAMENTO. | 3500
| SACCA RACCOLTA URINE STERILE IN PVC DA 2000ML GRADUATA: COLLEGATA ALL'URINOMETRO CON ATTACCO DI SICUREZZA TALE DA PREVENIRE LA DISCONNESSIONE ACCIDENTALE. TALE SACCA DEVE ESSERE SIGILLATA IN MODO TALE DA GARANTIRE LA MASSIMA SICUREZZA, CON BORDI A SIGILLATURA DOPPIA, FORNITA DI RUBINETTO DI SCARICO E VALVOLA ANTIREFLUSSO. GRADUAZIONE FINO AL VOLUME COMPLESSIVO DI CIASCUNA. ESSA DOVRA' ESSERE FORNITA ANCHE SEPARATAMENTE QUALE MATERIALE DI CONSUMO DI RICAMBIO E QUINDILE DUE AGGIUIDCAZIONI DOVRANNO ESSERE COMBINATE IN MODO TALE DA AVERE PRODOTTI PERFETTAMENTI ADATTABILI TRA LORO. IL SISTEMA DEVE INOLTRE ESSERE DOTATO DI APPOSITO SISTEMA DI FISSAGGIO O AGGANCIO UNIVERSALE PER IL POSIZIONAMENTO VERTICALE AL LETTO DEL PAZIENTE. MONOUSO IN SINGOLA CONFEZIONE STERILE. | 1500