AZIENDA SANITARIA U.S.L. N. 4 - MATERA


REGIONE BASILICATA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

[image: image1.jpg]S
O
2
e
o
i
=
g
7
S
=
S
2
N
S

matera





PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOREFRATTOMETRO PER L’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI MATERA
ALLEGATO N. 2
SCHEMA DI CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME DEI DISPOSITIVI MEDICI RICHIESTI

Art.  AUTONUM - Oggetto della fornitura

L’oggetto della fornitura è costituito da un autorefrattometro per l’U.O.C. di Oculistica del P.O. di Matera. Sono incluse nella fornitura anche le attività di installazione e formazione. 

Sono incluse nella fornitura assistenza tecnica di tipo full-risk, materiale di consumo necessario per la messa in uso, le attività di installazione, collaudo e formazione.

Art.  AUTONUM - Caratteristiche della fornitura

L’oggetto della gara è rappresentato dalla fornitura da un autorefrattometro per l’U.O.C. di Oculistica del P.O. di Matera.con le caratteristiche preferenziali di seguito indicate:
1. Ampio monitor LCD con visualizzazione risultati a schermo preferibilmente a colori; 

2. Monitor reclinabile; 

3. Joystick ergonomico; 

4. Allineamento preciso ed intuitivo; 
5. Mentoniera ad appoggia fronte confortevoli, preferibilmente con movimentazione elettrica;
6. Gamma di misurazione della rifrattometria: 
· Valori sferici almeno da –25D a +25D 
· Valori cilindrici almeno da – 10 D a + 10 D 
· Asse: 1° - 180° 
7.  Diametro minimo pupillare non superiore a 2,5 mm; 
8. Distanza inter–pupillare sino ad 85 mm, in passi da 1 mm 

9. Gamma di misurazione della Keratometria: Raggio di curvatura: 5 - 10 mm;
10. Misurazione ed allineamento: automatica
11. Distanza apice corneale regolabile: almeno 3 valori (0 mm, 12.0 mm, 13.5 mm)
12. Metodo di rilassamento: auto annebbiamento

13. Modalità IOL per misurazioni sui pazienti portatori di lenti intraoculari o lenti a contatto;
14. Possibilità di misurazione anche con sistemi di correzione indossati (occhiali);

15. Misurazione del diametro pupillare in condizioni scotopiche e fotopiche; 
16. Modalità misura “automatico-veloce” per pazienti poco collaboranti; 
17. Completo di tavolo con movimentazione elettrica e stampante integrata;
18. dotato di tutti gli accessori (cavi, connettori, alimentatore, carica-batteria, etc) necessari per il corretto, sicuro ed immediato funzionamento e per l’esecuzione degli esami così come specificato ai punti precedenti;
19. Conforme alla normativa vigente, ovvero al Regolamento 745/2017 o, ove possibile e tecnicamente equivalente, alla direttiva 93/42 CEE;

20. In opzione descrivere anche le altre funzioni disponibili.

La fornitura dovrà includere, per ciascun dispositivo, il materiale di consumo necessario per il collaudo e per l’avvio dell’impiego iniziale delle attrezzature.
Durata minima della garanzia: 24 mesi
Nota: la presentazione di offerta in gara implica l’accettazione integrale di tutte le condizioni indicate.

Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature radiologiche – pagina 1 di 3
PAGE  
Pagina 2 di 2

